# 北京大学人民医院青岛医院标本传送系统维保方案

# 一、项目概况

我院气动物流系统，品牌：奥地利舒密，型号：160型，系统机房为原始水泥地面，极易起砂起灰。机房内置高压风机、电路板等精密设备，粉尘易造成设备积尘老化；现有排风扇无防尘装置，室外灰尘持续侵入且目前故障频次高，为保护设备、降低故障率，现申请实施防系统全面维护保养。

# 二、提升内容

1 对系统进行全面维护保养

对整套气动物流设备做一次深度全面保养。主要包含：高压风机除尘除垢、轴承检查加注润滑、控制柜电路板深度除尘紧固接线、管道接口密封性排查、运行参数检测调试。提前排查设备隐性故障，优化设备运行工况，配合防尘改造，最大化延长设备使用寿命，保障传输系统平稳低耗运行。

1 对中央控制单元（CCU）和线路控制器（LCU）进行检查，线路清洗。

2 检查转换器（DCT）工作站及接物框的固定。对 DST 等工作站的维护。如有松动及时修复，并做卫生清理。

3 对系统监控设备、控制器检测、清洁和调校，保障设备安全稳定运行。

4 检查齿轮电机，及时保障电机正常使用。

5 对设备 V 型皮带调整。

6 检查密封圈密封是否完好，按规定进行维修、更换。

7 检查校准 S 弯管的位置。S 弯管到下端板边距离为 124mm。

8 检测、调校电机、磁感开关、光感开关光感开关及电路板。

9 检查传输瓶储存管固定钩是否损坏或位置是否正确，调校至合理状态更换新配件。

10 检测、调整校、清洁风机及附属设备及其外围设备维护。

11对系统管道和电缆等外围（设施）的检查维护。

12 检测设置功能是否正常，备份全部使用传输记录。

13 部分科室传输瓶损坏严重，导致试管掉落到管道内部，被风机搅碎，需清理碎屑；破损传输瓶临时修复使用； 12 层设备漏气，需封堵管道。

# 三、施工说明

施工方式：错峰分段施工，不影响气动物流系统正常运转。

施工周期：共计 3 个工作日。

清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动物流维护保养 | 奥地利舒密 | 160 型号全院 系统保 养维护 | sumetzb erger 公 司 | 1 | 项 |
| 2 | 工作站主控板 | 奥地 利舒密 | 160 型号 | sumetzb erger 公 司 | 1 | 个 |
| 3 | 密封圈 | 奥地 利舒密 | 160 型号 | sumetzb erger 公 司 | 56 | 个 |
| 4 | 橡胶圈 | 奥地 利舒密 | 160 型号 | sumetzb erger 公 司 | 56 | 个 |